# Техническое задание на поставку медицинского изделия-дозатора газа медицинского INCO2 с принадлежностями, для нужд санатория «Долина Нарзанов» г. Ессентуки – филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в 2026 г., монтаж, инструктаж персонала и ввод в эксплуатацию

| № п/п | Описание функции, требования и наименование параметра | Величина параметра, наличие функции, требования, обеспечиваемые Поставщиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дозатора медицинского газа INСО2 с принадлежностями-1 комплект |  |
|  | Дозатор предназначен для подкожного применения медицинского углекислого газа СО2 в виде газовых подкожных инъекций. | Соответствие |
|  | Дозатор представляет собой блок с LED дисплеем, 2-мя сенсорными кнопками, и аппликатором который крепится на верхней панели. | Соответствие |
|  | На задней панели дозатора расположены: вход электропитания, выключатель электропитания, быстросъемные разъемы входа и разъем подсоединения аппликатора. | Соответствие |
|  | Дозатор имеет один выход медицинского газа СО2: дискретный выход через аппликатор. | Соответствие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Габаритные размеры не более: | 300 х 205 х 120 мм |
|  | Вес дозатора с источником не более: | 2290 г |
|  | Напряжение питания: | 100 – 240 В |
|  | Напряжение питания дозатора: | 12 В |
|  | Потребляемая мощность, не более: | 6 ВА |
|  | Степень защиты IP 40 | Соответствие |
|  | Степень фильтрации СО2 эффективностью 99,9% 3 микрона | Соответствие |
|  | Рабочее давление газа СО2: | 0,1 МПа |
|  | Диапазон дозирования через апликатор : | 1-55 мл |
|  | Рабочая температура окружающей среды: | +5... +35С |
|  | Стойка-держатель |  |
|  | Предназначена для перевозки баллона и установки | Соответствие |
|  | Каркас - сварной, выполнен из стальных труб с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. | Соответствие |
|  | Платформа для дозатора расположена на каркасе стойки, покрыта экологически чистым полимерно-порошкового покрытием, предназначен для размещения дозатора. | Соответствие |
|  | Крепление для предотвращения соскальзывания перевозимого баллона. | Наличие |
|  | Высота стойки, не менее, см: | 106 |
|  | Габариты платформы, не менее, см: | 19х28 |
|  | Основание стойки-держателя установлено на колесах, диаметр не менее, мм | 50 |
|  | Колеса, не менее, шт: | 5 |
|  | Баллон |  |
|  | Предназначен для сжатых газов Рр менее 14,7 и 19,6 Мпа (150 и 200 кгс/см2) | Соответствие |
|  | Габаритные размеры (высота х окружность), не менее, см: | 86х45 |
|  | Вес в сборе, не более | 16 кг |
|  | Вместимость, не менее: | 10 л |
|  | Рабочее давление, не более: | 15 Мпа (150 кгс/см2) |
|  | Пробное давление, не более: | 30 Мпа (300 кгс/см2) |
|  | Резьба в горловине | W19,2 |
|  | Температура окружающей среды при эксплуатации | -40...+50 гр С |
|  | Температура окружающей среды при транспортировке | -50...+65 гр С |
|  | Баллон изготовление в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» | ПБ 03-576-03, ГОСТ 949-73, ТУ 1411100-54553586-2013 |
|  | Баллон подвергался наружному и внутреннему осмотрам, пневматическому испытанию на герметичность под давлением 45 Мпа и гидравлическому испытанию давлением 50 Мпа. | соответствие |
|  | Баллон годен для хранения, транспортирования и использования сжатых газов | соответствие |
|  | Техническая документация и паспорт на русском языке | Наличие |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Дозатор газа INCO2 с аппликатором, шт | 1 |
|  | Стойка-держатель, шт | 1 |
|  | Баллон, шт (с чехлом) | 1 |
|  | Источник сетевого напряжения, шт | 1 |
|  | Шланг для соединения с баллоном 2 м, шт | 1 |
|  | Газовый редуктор с вх давлением 160 бар регулируемым выходным давлением 1- 8 бар, шт | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации, шт | 1 |

Предмет договора: Поставка медицинского изделия-медицинского изделия-дозатора газа медицинского INCO2 с принадлежностями для нужд санатория «Долина Нарзанов» г. Ессентуки – филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в 2026 г, монтаж, инструктаж персонала и ввод в эксплуатацию.

Производитель товара: MEDEXIM. Словакия.

Условия оплаты:

Оплата Товара на основании счета Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней  с момента подписания акта выполненных работ.

Стоимость товара включает все расходы поставщика, в том числе транспортные расходы, налоги, сборы, монтаж и ввод в эксплуатацию.

Срок поставки: в течении 10 (Десять) календарных дней с даты подачи заявки.

Монтаж, инструктаж, ввод в эксплуатацию в течение 2 календарных дней с момента поставки Товара.

Срок предоставления гарантий качества: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, если иной срок не указан производителем.

Документы предоставляемые Поставщиком: счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12 (или УПД), сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, декларация соответствия (при наличии).

Адрес и способ поставки: товар поставляется силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя, расположенный в г. Ессентуки, Привокзальная площадь 1А.

Условия поставки

Поставка Товара, разгрузка, установка, ввод в эксплуатацию осуществляется силами и средствами Поставщика путем доставки на склад Покупателя. При погрузке и транспортировке должны быть приняты меры для предохранения Товара от механических повреждений, загрязнения, увлажнения.

Требования к Товару:

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза « Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011).

Раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013(IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний. Условия хранения продукции, срок годности зависит от вида упаковки и даты изготовления. Дата изготовления указывается на упаковке  каждой единицы товара и/или в прилагаемой товаросопроводительной документации.

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Поставляемый Товар на день поставки должен быть новым, без износа, не использованным ранее, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять.

Соответствие медицинского изделия-дозатора газа INCO2 с принадлежностями требованиям, установленным законодательством, подтверждается сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением или декларацией ТС.

Медицинское оборудование должно иметь маркировку и инструкцию на русском языке.